## MIN ZAHTIJEVANE FUNKCIONALNOSTI
MINIMALNO ZAHTIJEVANE FUNKCIONALNOSTI
DVOKANALNI DIGITALNI DILEJ S FILTRIMA ZA SIMULTANU VREMENSKU I SPEKTRALNU MODIFIKACIJU SLUŠNE POVRATNE SPREGE U LOGOPEDSKOJ TERAPIJI, S PRIPADNIM PRIBOROM
Red.br. | Opis | * Naznaka broja stranice/a proizvođačkog prospekta ili brošure ili tehničke dokumentacije na kojoj je opisana svaka stavka
1. Uređaj mora najmanje sadržavati:
1.1. | niskošumno pretpojačalo s dva mikrofonska ulaza te tonskim ulazom za linijsku razinu signala
1.2. | regulator i pokazivač ulazne razine signala
1.3. | dva nezavisna kanala za digitalno kašnjenje govornog signala postupkom DSP-a
1.4. | mogućnost serijskog spajanja kanala za digitalno kašnjenje i namještanje ukupnog zakašnjenja do 5000 ms
1.5. | niskopropusni filtar s mogućnošću izbora granične frekvencije 300 ili 600 Hz
1.6. | visokopropusni filtar s mogućnošću izbora granične frekvencije 2400 ili 4800 Hz
1.7. | mogućnost međusobnog kombiniranja kanala za kašnjenje i filtara za postizanje složene slušne povratne sprege
1.8. | izravni (nezakašnjeli) kanal s prijenosnim područjem od 20 Hz do 18 kHz
1.9. | sumacijsko pojačalo (mikser) s tri kontinuirana atenuatora precizne decibelne graduacije, za postizanje složenih terapijskih karakteristika kombinacijom kanala za kašnjenje i filtara
1.10. | izlazno pojačalo za priključak slušalica s regulatorom glasnoće
2. Pripadni pribor:
2.1. | 2 ručna elektretska kondenzatorska mikrofona robustne izvedbe (metalno kućište od nerđajućeg čelika)
2.2. | 2 binauralne (stereo) dinamičke slušalice, visoke kvalitete reprodukcije, robustne mehaničke izvedbe (za intenzivno korištenje tijekom rehabilitacije) i moguće trajne izlazne razine od najmanje 120 dB SPL
Ponuda mora zadovoljiti sve tražene tehničke karakteristike te obuhvatiti sve navedene artikle.
Ako iz prospekta ili brošure ili tehničke dokumentacije nije vidljiva ponuđena tehnička funkcionalnost/opis i sl., ponuditelj će uz zahtijevano biti dužan dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika/predstavnika proizvođača kojom potvrđuje da ponuđeno odgovora svim traženim minimalnim tehničkim specifikacijama uz navođenje vrijednosti traženih funkcionalnosti.
Uz prospekt ili brošuru ili tehničku dokumentaciju, ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu biti će dužan dostaviti i popunjen prilog „MINIMALNO ZAHTIJEVANE FUNKCIONALNOSTI“ s obveznom naznakom broja stranice/a kataloga ili izvatka iz kataloga ili brošure ili tehničke dokumentacije na kojoj je opisana svaka pojedina stavka*