## List1
Poliklinika SUVAG Radna jedinica za ORL Troškovnik
Redni broj | Opis predmeta nabave | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Proizvođač - zemlja porijekla | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Redni broj stranice gdje se u proizvođačevom prospektu ili izjavi proizvođača ili ovlaštenog zastupnika u EU točno nalazi stavka koja jasno potvrđuje tehničke karakteristike
1. | Radna jedinica za ORL | komplet | 1
`- mobilna čelična elektro galvanizirana konstrukcija na 4 antistatička kotača ukupnih dimenzija unutar raspona: 900-950 mm x 950-1000 mm x 500-550 mm - donji dio konstrukcije od nehrđajućeg čelika (inoxa) - 2 ladice s amortiziranim zatvaranjem - police za instrumente s pliticama za instrumente - pomični držač za irigaciju, sukciju i komprimirani zrak - kanta za otpatke s nožnom pedalom i samozatvaranjem - tipkovnica pod pokrovom - sklopivi držač s nosačem za drške aspiratora, komprimiranog zraka i ispirača uha - brzi grijač ogledalaca - 3 autoklavabilna držača za dezinfekciju endoskopa
` - dva LED izvora svjetla s regulacijom intenziteta životnog vijeka cca 30.000 sati
`- magnetski držač za čeono svjetlo podesiv po visini
`- grijani držač za optiku s regulacijom temperature fi do 12 mm (3 komada)
`- inox držač za fleksibilne endoskope sa 3 mjesta
`- držač za dezinfekciju fibroskopa (2 komada)
`- sukcija minimalno 40 L/min 0.85 bar s automatskim prekidačem on/off, bezuljna vakuum pumpa
2. | Stolica za operatera s kratkim naslonom | komad | 1
`- okruglo sjedalo promjera minimalno 40 cm - visokokvalitetno ojastučenje otporno na habanje, ogrebotine i često dezinficiranje - manualna regulacija visine pomoću plinske opruge ručkicom ispod sjedala - naslon s mogućnosti regulacije po visini i nagibu od minimalno 180° - kromirani oslonac za noge - kompletno kromirana baza i hidraulika - maksimalna nosivost 130 kg
3. | Stolica za pacijente | komad | 1
`- ojastučeni svi dijelovi stolice (otpornost na ogrebotine, nečistoće i sl.) - oslonac za stopala ojastučen preklopnom neklizajućom plohom - ojastučeni ravni rukonasloni s mogućnosti rotacije do položaja uz leđni segment (sinkronizirana kretnja rukonaslona s leđnim segmentom) - okrugla baza - regulacija visine oslonca za glavu pacijenta pomoću navoja, regulacija nagiba pomoću ručice - regulacija visine hidraulika pomoću nožne pedale smještene na bazi stolice - manualna sinkronizirana regulacija nagiba leđnog i nožnog segmenta sve do potpuno horizontalnog ležećeg položaja plinskom oprugom - ručica za regulaciju nagiba obostrano na sjednom dijelu - rotacija stolice 360° - zaključavanje u bilo kojem položaju pritiskom na oprugu hidraulike - maksimalna nosivost 200 kg
IZNOS PDV-a
UKUPAN IZNOS S PDV-om
Ponuditelj: