## grupa 1
Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG
Tehnička specifikacija
Redni broj stavke | Tehničke karakteristike | Potvrda tehničkih karakterisitka DA/NE | Proizvođač / Zemlja porijekla | Zaštićeno ime proizvoda / Kataloški broj proizvoda | Upisati redni broj stranice gdje se u katalogu, izvodu iz kataloga ili prospekta/proizvođačka specifikacija nalazi opis ili Izjavi proizvođača ponuđene opreme ili ovlaštenog zastupnika u EU, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, a markerom i istim rednim brojem isto označiti u proizvođačkom prospektu ili Izjavi proizvođača ili ovlaštenog zastupnika u EU
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Videonazofaringoskop sa softverskim alatom
1. | Videonazofaringoskop
Promjer distalnog kraja i cijevi za umetanje min 2,8 - 3 mm
Radna duljina 280 - 310 mm
Otklon gore/dolje min 125°/125°
Kut vida 90°
Dubina vidnog polja 3 - 50 mm
CMOS senzor slike i integrirani LED izvor svjetla s automatskim balansom bijele boje
Povezivanje putem USB-a s medicinskim tabletom visoke rezolucije
2. | Medicinski tablet visoke rezolucije
Monitor od 15" - 17"
Zaslon osjetljiv na dodir
Sklopiva nožica koja omogućuje korištenje na ravnoj površini poput stola
Otporan na udarce
Ethernet sučelje (RJ45), USB priključci 4xUSB 3.0, 1x USB Type C (za podatke i napajanje), Wi-Fi, Bluetooth integrirani mikrofon i zvučnici, Full HD prednja kamera i 8MP stražnja kamera, certificirano medicinskim sigurnosnim testom 60601-1
3. | Softver na medicinskom tabletu
Namijenjen korištenju videoendoskopa za FEES (fleksibilna endoskopska evaluacija gutanja)
Jasno prikazani nalazi s mogućnošću ispisa u PDF formatu
Baziran na Windowsima
4. | Medicinska kolica
Stabilna sa gumiranim, zaključavajućim kotačićima
Držač za videonazofaringoskop i tablet
Datum i mjesto:_________________
Potpis ponuditelja:__________________